Тендерлік құжаттамаға

"Келісілді"

Павлодар облысы әкімдігі,

Павлодар облысы Денсаулық сақтау

басқармасының ШЖҚ «Павлодар

облыстық онкологиялық диспансері» КМК

___________________ Сулейменов М.К.

Техникалық ерекшелік

| № | Критерилер | Сипаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып). | Керек-жарақтары бар медициналық функционалды төсек |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауышқа қойылатын талаптар | № |  | Медициналық техникаға жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жинақтауыштар: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Медициналық функционалды төсек | Бекітілген биіктігі және реттелетін төсек бөлімдерінің көлбеуі бар әмбебап функционалды төсек. Төсек көтергіш жақтаудан және эпоксидті полиэфир негізіндегі ұнтақпен қапталған төсектен тұруы керек. Төсек жақтауы дөңгелек қималы металл құбырдан жасалуы керек. Төсек секцияларының саны-кемінде 4 дана. төсек 5 алынбайтын металл пластинадан тұруы керек. Төсек секциялардың құрылымын нығайту үшін қосымша металл көлденең арқалықтармен жабдықталуы керек. Төсек төсек төсегіне алынбалы пластикалық кірістірулерді орната алуы керек. Дорсальды бөліктің көлбеу бұрышы 0-ден 70° - қа дейін. Феморальды бөліктің көлбеу бұрышы 0-ден 34° - қа дейін. Жіліншік бөлімі растоматтың көмегімен механикалық түрде реттелуі керек. Жіліншік бөлігінің еңкею бұрышы 0-45°кем емес. Төсек абдомиальды аймақтағы қысуды азайту үшін арқа бөлігін бір уақытта көтере отырып, жамбас және арқа бөлігінің негізінің бойлықмещысу функциясымен жабдықталуы керек. Төсек төсегі матрацты сырғып кетпеу үшін бекіткіштермен жабдықталуы керек. Матрасты сырғып кетуден сақтауға арналған бекіткіштері бар секциялар саны-кемінде 2 дана. Кереуеттің бас және аяқ ұштарының конструкциясы медициналық персоналдың пациентке барлық жағынан барынша жылдам қол жеткізуін қамтамасыз ететін жеңіл ажыратылатын болуы тиіс. Ұштарын алып тастағанда, төсек жақтауында ұштардың элементтері қалмауы керек. Арқалар кереуеттің жақтауындағы арнайы тесіктерге арқалықтардың төменгі жиегінде орналасқан екі металл түйреуішті түсіру арқылы төсекке орнатылуы керек. Матрацтың ең төменгі биіктігі-100 мм-ден аспайды, матрацтың ең жоғары биіктігі-155 мм-ден кем емес. Кереует диаметрі кемінде 125 мм резеңке жабыны бар 4 өзін-өзі бағдарлайтын, антистатикалық дөңгелектермен жабдықталуы керек. Төсек бағыттаушы ретінде алдыңғы сол жақ дөңгелекті пайдалану жүйесімен жабдықталуы керек. Төсек тартқыш жақтауды, сондай-ақ жіліншік аймағында қосымша алынбалы бөлімді орната алуы керек. Төсекте инфузиялық тірекке немесе науқасты көтеруге арналған 4 орнату тесігі болуы керек. Артқы және төменгі аяқтың орналасуын басқару тұтқалары кереуеттің етегінде орналасуы керек. Басқару тұтқасының тұтқаларын орындау материалы-ABS пластик. Реттегіш тұтқаның тұтқалары кереуетті тасымалдау үшін кереуеттің жақтауында бүктеу және бекіту функциясына ие болуы керек. Кереуеттің салмағы-80 кг-нан аспайды, максималды рұқсат етілген жүктеме-200 кг-нан кем емес. пациенттің максималды салмағы-165 кг-нан кем емес. кереуеттің ұзындығы - 2200 мм-ден кем емес, бүйірлік қоршаулары бар кереуеттің ені-995 мм-ден кем емес, кереуеттің өлшемі - 2000х900 мм-ден кем емес, кереуеттің биіктігі-550 мм. Кереует диаметрі кемінде 125 мм резеңке жабыны бар өзін-өзі бағдарлайтын, антистатикалық дөңгелектермен жабдықталуы керек. | 15 дана |
|  |  | Қосымша жинақтауыштар: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Полиуретанды көбік толтырылған матрац, терінің ойылуына қарсы | Жоғары серпімді "суық" полиуретанды көбік толтырғыш (орталық және бүйірлік аймақтарда профильдеу) алынбалы ылғалға төзімді бу өткізгіш молниясы бар қаптамада. Матрас науқастың төсек жарасының пайда болу қаупіне сәйкес стационар, үйде күтім жасау жағдайында қолдануға арналған. | 15 дана |
|  |  | 2 |  | Жеке реттеу механизмі бар 4 ажыратылатын, пластикалық бүйірлік қоршаулар жиынтығы | Төсек бөлек түсірілетін бүйірлік қоршаулармен жабдықталуы керек. Бөлінген бүйірлік қоршаулардың саны кем дегенде 4 дана. Бөлек түсірілетін бүйірлік қоршаулар тұтас құйылған ABS пластиктен жасалуы керек. Пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған. Екі бүйірлік қоршау (екі жағынан біреуі) көлбеу бұрышын доральді бөліктің көлбеу бұрышының өзгеруімен синхронды түрде өзгертуі керек, осылайша төсек орны өзгерген кезде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бүйірлік қоршауларға салынған бұрыштық өлшегіштер доральді бөліктің көлбеу бұрышын көрсетуі керек. Әр жағынан бүйірлік қоршаулар арасындағы қашықтық, секцияның көлбеу бұрышы өзгерген кезде өзгеріссіз қалуы және пациенттің дене бөлігінің қысылуын қоспағанда, 40 мм-ден аспауы тиіс. Бүйірлік қоршаулар мен бас ұшының арасындағы қашықтық 40 мм-ден аспауы керек. Бүйірлік қоршаулар пациентке көтерілуге көмектесу үшін тұтқалары болуы керек. Бүйірлік қоршаулардың орналасуын басқару тұтқасы төменгі жағында орналасуы керек. Бүйірлік қоршауларды бекіту позицияларының саны - кемінде 2. Матрац негізінің үстіндегі бөлек бүйірлік қоршаулардың биіктігі (матрацсыз) кемінде 375 мм болуы керек. Бүйірлік қоршауларға максималды жүктеме кемінде 75 кг болуы керек. бүйірлік қоршаулардың қос қауіпсіздік құлып жүйесі. | 15 дана |
|  |  | 3 |  | Төсектердің жақтаулары тұйықталған | Пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және пациенттің еріксіз құлауын болдырмауға арналған | 30 дана |
|  |  | 4 |  | Түрлі түсті кірістіру | Соңғы қоршаулар сәндік түсті кірістірулермен жабдықталуы керек. | 30 дана |
|  |  | 5 |  | Төсектің жамбас жәнеарқа секцияларын орналастыруға арналған механикалық иінтірек жүйесі (2 иінтірек) | Арқа мен жамбас бөліктері құрт механизмімен реттелуі керек. Ирек механизмі тартылатын және төсек жақтауына салынған болуы керек. | 15 дана |
|  |  | 6 |  | Матрац платформасының жақтауына біріктірілген соңғы қоршау бекіткіштері | Арқалардың әрқайсысы үшін кереуетті тасымалдау процесінде оларды сенімді бекіту үшін кемінде 2 бекіткіш көзделуі тиіс. | 60 дана |
|  |  | 7 |  | Көлденең қорғаныс бұрыштық пластикалық бамперлер | Төсектің бұрыштарында қалдық қалдырмайтын пластикалық материалдан жасалған 4 қорғаныш амортизатормен жабдықталуы керек. Көлденең қорғаныс бамперлерінің диаметрі кемінде 100 мм. | 60 дана |
|  |  | 8 |  | Инфузиялық телескопиялық, хромдалған, 4 пластикалық ілгегі бар тіреуіш | Аксессуарларды бекітуге арналған ілгектері бар инфузиялық сөре | 15 дана |
|  |  | 9 |  | Доға-пациентті көтеруге арналған тірек боялған | Трапециясы реттелетін пациентті көтеруге арналған құрылғы. Пациенттің дербестігі мен ұтқырлығын сақтау үшін. | 15 дана |
|  |  | 10 |  | Доға тұтқасы-пациентті көтеруге арналған тірек | Пластмассадан жасалған. Реттеуші белдікпен жабдықталған. | 15 дана |
|  |  | Шығыс материалдары және тозатын түйіндер: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | жоқ |  |  |  |
| 3 | Пайдалануға қойылатын талаптар | Электр желісі: қажет емес Сумен жабдықтау: қажет емес. Кәріз: қажет емес. Үй-жайдың ауданы: кемінде 10 ш.м. Ағынды-сору желдеткішінің болуы. |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техника жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | Шарт талаптарына сәйкес, жеткізу пункті DDP |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күн Мекенжай: DDP: соңғы пайдаланушы |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техникаға кепілдік сервистік қызмет көрсету кемінде 37 ай. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - жұмыс істеген құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - тазалау, майлау және қажет болған жағдайда негізгі механизмдер мен тораптарды іріктеу; - медициналық техника корпусының құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия мен тотығу іздерін кетіру(ішінара блокты-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген медициналық техниканың нақты түріне тән өзге де операциялар. |  |  |  |  |

Приложение 4

к Тендерной документации

"Согласовано"

Директор

КГП на ПХВ «Павлодарского областного онкологического диспансера»

Управления Здравоохранения

Павлодарской области, акимата Павлодарской области

___________________ Сулейменов М.К.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Кровать медицинская функциональная с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Кровать медицинская функциональная | Универсальная функциональная кровать с фиксированной высотой и регулируемыми наклонами секций ложа. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Каркас кровати должен быть выполнен из металлической трубы круглого сечения. Количество секций кровати - не менее 4 шт. Ложе должно состоять из 5-ти несъемных металлических пластин. Кровать должна быть оснащена дополнительными металлическими поперечными балками для усиления конструкции секций. Кровать должна иметь возможность установки съемных пластиковых вставок в ложе кровати. Угол наклона спинной секции не менее 0 до 70°. Угол наклона бедренной секции не менее 0 до 34°. Секция голени должны регулироваться механически, при помощи растомата. Угол наклона секции голени не менее 0- 45°. Кровать должна быть оснащена функцией продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом спинной секции для уменьшения компрессии в абдомиальной области. Ложе кровати должно быть оснащено фиксаторами для удержания матраца от сползания. Количество секций с фиксаторами для удержания матраца от сползания - не менее 2 шт. Конструкция головного и ножного торцов кровати должна быть легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон. При снятии торцов на каркасе кровати не должно оставаться никаких элементов торцов. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. Минимальная высота матраца - не более 100 мм, Максимальная высота матраца - не менее 155 мм. Кровать должна быть оснащена 4-мя самоориентирующимися, антистатическими колесами с резиновым покрытием, диаметром не менее 125 мм. Каждое колесо должно иметь систему индивидуальной блокировки. Кровать должна быть оснащена системой использования переднего левого колеса в качестве направляющего. Кровать должна иметь возможность установки тракционной рамы, а также дополнительной съемной секции в области голени. Кровать должна иметь 4 установочных отверстия для инфузионной стойки или устройства для приподнятия пациента. Рычаги управления положением секции спины и голени должны быть расположены у подножия кровати. Материал выполнения ручек регулирующего рычага - ABS пластик. Ручки регулирующего рычага должны иметь функцию складывания и крепления на раме кровати для транспортировки кровати. Вес кровати - не более 80 кг, Максимальная допустимая нагрузка - не менее 200 кг. Максимальный вес пациента - не менее 165 кг. Длина кровати - не менее 2200 мм, Ширина кровати с боковыми ограждениями - не менее 995 мм, Размер ложа - не менее 2000х 900 мм, Высота ложа - 550 мм. Кровать должна быть оснащена самоориентирующимися, антистатическими колесами с резиновым покрытием, диаметром не менее 125 мм. Каждое колесо должно иметь систему индивидуальной блокировки. | 15 штук |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый | наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. | 15 штук |
|  |  | 2 |  | Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки | Кровать должна оснащена быть оснащена раздельными опускаемыми боковыми ограждениями. Количество раздельных боковых ограждений – не менее 4 шт. Раздельные опускаемые боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика. Предназначены для обеспечения безопасности пациента. Два боковых ограждения (по одному с двух сторон) должны изменять угол наклона синхронно с изменением угла наклона спинной секции, тем самым обеспечивая максимальную безопасность пациента при изменении положения ложа. Встроенные в боковые ограждения угломеры должны отображать угол наклона спинной секции. Расстояние между боковыми ограждениями с каждой стороны, при изменении угла наклона секции должно оставаться неизменным и составлять не более 40 мм, исключая зажатие части тела пациента. Расстояние между боковыми ограждениями и головным торцом должно составлять не более 40 мм. Боковые ограждения должны быть с ручками-захватами для помощи пациенту при подъеме. Рычаг управления положением боковых ограждений должен быть расположен в нижней части. Количество положений фиксации боковых ограждений - не менее 2. Высота раздельных боковых ограждений над матрацным основанием (без матраца), должно составляет не менее 375 мм. Максимальная нагрузка на боковое ограждение должно составлять не менее 75 кг. Система двойного замка безопасности боковых ограждений. | 15 штук |
|  |  | 3 |  | Ограждения кровати торцевые | Предназначены для обеспечения безопасности пациента и предотвращения непроизвольного падения пациента | 30 штук |
|  |  | 4 |  | Вставки цветные | Ограждения торцевые должны быть оснащены декоративными цветными вставками. | 30 штук |
|  |  | 5 |  | Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами) | Секции спины и бедра должны регулироваться червячным механизмом. Червячный механизм должен быть выдвижным и встроен в раму кровати. | 15 штук |
|  |  | 6 |  | Фиксаторы торцевых ограждений, интегрированные в раму матрацной платформы | Для каждой из спинок должны быть предусмотрены по не менее 2 фиксаторов для их надежной фиксации в процессе транспортировки кровати. | 60 штук |
|  |  | 7 |  | Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые | Кровать должна быть оснащена 4-мя защитными амортизаторами в углах ложа кровати, выполненных из пластикового материала, не оставляющего следов. Диаметр горизонтальных защитных бамперов – не менее 100 мм. | 60 штук |
|  |  | 8 |  | Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками | Инфузионная стойка с крючками для крепления аксессуаров | 15 штук |
|  |  | 9 |  | Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная | Устройство для приподнятия пациента с трапецией регулируемой. Для поддержания самостоятельности и мобильности пациента. | 15 штук |
|  |  | 10 |  | Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента | Выполнено из пластика. Оснащена регулирующим ремнем. | 15 штук |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: не требуется Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения, согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 дней с момента подписания договора Адрес: DDP: конечный пользователь |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |